医用一次性针电极参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 适用范围：配合肌电诊断仪器，作为肌电电位检测电极用 |  |  |
| 2 | - 组成：由针体、针柄、导电端子、隔离套、弹片、套管组成 |  |  |
| 3 | - 规格：针长40mm，针直径0.45mm |  |  |
| 4 | - 针电极的针体硬度≥450HV0.2。 |  |  |
| 5 | - 针体表面光滑，不得有明显的伤痕、曲痕、丝纹、麻点等缺陷，针体和针柄的连接应牢固，在规定的力值下做拉拔实验，二者轴向移位不得大于2mm。 |  |  |
| 6 | - 针电极应具有良好的导电性能，直流电阻≤500欧 |  |  |
| 7 | 导电端子和针体外壳之间的绝缘电阻大于1M欧姆 |  |  |
| 8 | 一次性、无菌产品 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。

咬嘴参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号：过滤型 |  |  |
| 2 | 适用于瑞超肺功能仪 |  |  |
| 3 | 每个规格型号的包装规格均为1件/包 |  |  |
| 4 | 由聚乙烯等高分子材料制成 |  |  |
| 5 | 有效期限：2年 |  |  |
| 8 | 一次性、无菌产品 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。