一 哥伦比亚血琼脂平板

| 序号 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 理化要求 | 1）外观 平板外观呈鲜红色半透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。 2）装量90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL。 |  |
| 无菌性 | 取6个平板，3个平板置 30°-35°C，3个平板置20C-25°C，培养3天，均应无菌生长 |  |
| 生长实验 （接种质控菌株，生长情况应达到要求） | 肺炎链球菌（ATCC 6305）：生长良好，灰白色蘭落，有α溶血环，呈草绿色。 乙型溶血性链球菌（ATCC19615）：生长良好，白色菌落，有β溶血环。 金黄色葡萄球菌（ATCC 25923）：生长良好，金黄色菌落，有β溶血环。 大肠埃希菌(ATCC 25922)：生长良好，灰白色半透明菌落。 |  |
| PH值 | 加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3土0.2 |  |

二 中国蓝琼脂平板

| 序号 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 理化要求 | 1）外观 平板外观呈粉红色透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。 2）装量 90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL。 |  |
| 无菌性 | 取6个平板，3个平板置 30°-35°C，3个平板置20C-25°C，培养3天，均应无菌生长 |  |
| 生长实验 （接种质控菌株，生长情况应达到要求） | 福氏志贺菌（ATCC 12022）：生长良好，淡红色菌落 大肠埃希菌（（ATCC 25922）：生长良好，蓝色菌落 金黄色葡萄球菌（ATCC 25923）：生长抑制 |  |
| PH值 | 加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3土0.2 |  |

三 万古巧克力色血琼脂平板（用于嗜血杆菌）

| 序号 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 理化要求 | 1）外观：平板外观呈巧克力色不透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。 2）装量：90mm平板的装量为（15.0±2.0）mL。 |  |
| 无菌性 | 取6个平板，3个平板置 30°-35°C，3个平板置20C-25°C，培养3天，均应无菌生长 |  |
| 生长实验 （接种质控菌株，生长情况应达到要求） | 淋病奈瑟菌（ATCC49226）：生长抑制 脑膜炎奈瑟菌（ATCC13090）：生长抑制 流感嗜血杆菌（ATCC19418）：生长良好，无色菌落，光滑整齐，似露滴状 肺炎链球菌（ATCC6305）：生长抑制 |  |
| PH值 | 加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3±0.2 |  |

四 营养琼脂培养基

| 理化要求 | 1）外观：平板外观呈白色或淡黄色透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。 2）装量：90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL |  |
| --- | --- | --- |
| 无菌性 | 取6个平板，3个平板置 30°-35°C，3个平板置20C-25°C，培养3天，均应无菌生长 |  |
| 生长实验 （接种质控菌株，生长情况应达到要求） | 金黄色葡萄球菌（ATCC25923），应生长良好，菌落呈白色或金黄色。 大肠埃希菌（ATCC25922），应生长良好，菌落呈半透明； 铜绿假单胞菌 （ATCC27853），应生长良好，菌落呈绿色： 不接种细菌，应无菌落生长 |  |
| PH值 | 加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3±0.2 |  |

五 β族链球菌显色板

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 理化要求 | 平板为无菌的固体培养基平板。 |
| 无菌性 | 取未接种的平板培养24-48小时，应无任何微生物生长。 |
| 生长实验（接种质控菌株，生长情况应达到要求） | 无乳链球菌（Streptococcus agalactiae） ATCC 12386 预期结果： 生长良好，呈现典型的橙粉色/粉红色菌落 粪肠球菌（Enterococcus faecalis） ATCC 29212 或 化脓性链球菌（Streptococcus pyogenes） 预期结果： 生长受抑制或菌落呈无色/其他非典型颜色 |
| PH值 | 加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.3土0.2 |

六 R2A琼脂培养基

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 理化要求 | 平板外观呈白色或淡黄色透明，厚薄均匀，无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。 2）装量 90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL。 |
| 无菌性 | 取未接种的平板培养24-48小时，应无任何微生物生长。 |
| 生长实验 （接种质控菌株，生长情况应达到要求） | • 生长试验（阳性）： Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) - 生长良好 • 生长试验（阴性）： 通常不适用，因其为非选择性培养基 |
| PH值 | 加热到50°C融化后，该平板的pH值应为7.2土0.2 |

七 SS琼脂平板

| 理化要求 | 1）琥珀色至浅红色不透明平板。无杂质及气泡。包装无破损，标签清晰完整。 2）装量 90mm平板的装量为（15.0土2.0）mL |
| --- | --- |
| 无菌性 | 取未接种的平板培养24-48小时，应无任何微生物生长。 |
| 质控菌株 | • 生长试验（阳性）： Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC 14028) – 无色菌落，有或无黑色中心。 • 抑制试验（阴性）： Escherichia coli (ATCC 25922) – 生长完全抑制或部分抑制（呈粉红色小菌落） |
| PH值 | 7.0 ± 0.2 |

八 革兰染液

| 盒内配套试剂 | 包括：由龙胆紫液、碘溶液、脱色液、沙黄溶 液组，无漏液现象，数量与外包装标识一致， 说明书一份、外包装盒应附有合格证。 |
| --- | --- |
| 外观 | 革兰氏染色液（快速法）中的龙胆紫液应呈紫色 碘溶液应呈咖啡色 脱色液应为无色透明 沙黄溶液应呈红色 |
| PH值 | 龙胆紫液的 pH 值（25℃±1℃）应为：5.5±2.0。 |
| 染色效果 | 革兰氏阳性菌呈紫色；革兰氏阴性菌呈红色 |

九 抗酸染色

| 盒内配套试剂 | 包括：由石碳酸复红溶液、酸性酒精溶液、亚甲基蓝溶液组成，无漏液现象，数量与外包装标识一致，说明书一份、外包装盒应附有合格证。 |
| --- | --- |
| 试剂外观 | 石碳酸复红溶液应呈红色；酸性酒精溶液应呈无色透明；亚甲基蓝溶液应呈蓝色。 |
| 染色效果 | 结核分枝杆菌的涂片经抗酸染色液（冷染法）染色后，用显微镜观察，在淡蓝色背景下，抗酸性菌(如：结核杆菌)呈红色，其他细菌及细胞呈蓝色。 |

十 瑞氏-吉姆萨染色液

用途：主要用于血细胞涂片、骨髓涂片、脱落细胞涂片等标本的染色

| 盒内配套试剂 | 由瑞氏-姬姆萨染液和磷酸盐缓冲液组成，无漏液现象，数量与外包装标识一致，说明书一份。 |
| --- | --- |
| 试剂外观 | 瑞氏-姬姆萨染液应呈深蓝色；磷酸盐缓冲液应呈无色透明,25℃ PH值6.6±0.5。 |
| 染色效果 | 血、骨髓涂片染色后，用显微镜观察，红细胞呈粉红色，白细胞浆内颗粒清楚并显示各种细胞特有色彩，核染色质结构清楚 |
| 染色时间 | ≤30分钟 |

十一 巴氏染液及脱蜡剂试剂

| 预期用途 | 用于对脱落细胞的组织细胞学染色。 |
| --- | --- |
| 规格 | 包括橘黄、EA50和苏木素染液 |

十二 吉姆萨染色液

用途：主要用于血细胞、疟原虫的染色

| 盒内配套试剂 | 由姬姆萨染液和磷酸盐缓冲液组成，无漏液现象，数量与外包装标识一致，说明书一份。 |
| --- | --- |
| 试剂外观 | 瑞氏-姬姆萨染液应呈深蓝色；磷酸盐缓冲液应呈无色透明,25℃ PH值7.3±0.3。 |
| 染色效果 | 血细胞染色后，用显微镜观察，红细胞呈淡粉色，白细胞核染不同程度蓝至深蓝色，核染色质结构清楚，浆内颗粒清楚并显示各种细胞特有色彩。疟原虫胞浆呈蓝色，胞核呈红色或紫红色。 |

十三 显微镜镜油

| 折射率 | 1.515 （+/- 0.0002） 这是最关键参数，必须与显微镜物镜前端透镜的折射率相匹配。 |
| --- | --- |
| 酸碱度 | 中性。不含有腐蚀性酸类，避免损坏物镜上的胶合透镜和镀膜。 |
| 挥发性 | 极低，避免在使用过程中因挥发而改变油的性质或留下残留物。 |
| 应用与兼容性 | 适用物镜，所有标有“Oil”、“Oel”、“Imm”或刻有红色环的油浸物镜。 |

十四 环保封片胶

| 核心特性 | 不含二甲苯，无毒、无味或低味，对人体刺激性小，符合现代实验室安全与环保要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 清澈透明的粘稠液体，无杂质、无结晶析出。 |
| PH值 | 接近中性（约6.5 - 8.0），避免对细胞染色（如巴氏染色）造成褪色或破坏。 |
| 折射率 | 1.48 - 1.52 （接近玻璃的折射率1.52），此参数对细胞结构的清晰度至关重要。 |
| 兼容性 | • 与染色剂兼容： 与常见的巴氏染色、HE染色、Diff-Quik染色等兼容，不引起褪色或渗色。 • 与显微镜物镜兼容： 适用于油镜观察。 |
| 清晰度 | 高透明度，无色差，不自行变色（如不黄变），长期保持载片清晰。 |

十五 液基细胞保存液（需配套仪器型号及厂家：液基薄层细胞制片机TKD-ZPA；湖北康强医疗器械有限公司制造）

| 外观 | 通常为无色透明的液体 |
| --- | --- |
| PH值 | 6.0 - 7.0 （接近中性，以最优保护细胞） |
| 包装 | 通常为 20 mL 或 30 mL 装于带密封盖的塑料样本瓶（如ThinPrep瓶）中，出厂前已预置保存液，即开即用。 |

十六 E-test条参数

| 结构 | 一条无孔、惰性的塑料薄条（通常尺寸为60㎜×5㎜）. |
| --- | --- |
| 无菌性 | 是。产品经辐照灭菌，独立无菌包装 |
| 关键区域 | • 标尺面： 印有MIC读数刻度（如 0.002 - 32 μg/mL）。 • 加药面： 背面固定有预先设定的、稳定的抗生素浓度梯度 |
| 包装 | • 单条独立包装 |

| 革兰阳性菌药敏试条(E试验法)万古霉素 | 细菌药敏纸试条(E试验法)万古霉素 |
| --- | --- |
| 细菌药敏纸试条(E试验法)氯霉素 | 细菌药敏纸试条(E试验法)左氧佛沙星 |
| 细菌药敏纸试条(E试验法)美罗培南 | 细菌药敏纸试条(E试验法)环丙沙星 |
| 细菌药敏纸试条(E试验法)青霉素 | 细菌药敏纸试条(E试验法)克林霉素 |
| 细菌药敏纸试条(E试验法)头孢曲松 | 细菌药敏纸试条(E试验法)头孢他啶 |
| 细菌药敏纸试条(E试验法)头孢噻肟 | 细菌药敏纸试条(E试验法)红霉素 |

十七 抗生素实验纸片参数

| 用途 | 抗生素实验纸片（扩散法）用于半定量琼脂扩散实验法进行体外抗生素敏感性检测。 |
| --- | --- |
| 主要组成成分 | 抗生素实验纸片（扩散法）为6mm的滤纸片，纸片正反两面 都清晰印有抗生素编码的缩写和剂量。. |
| 产品性能指标 | 符合临床和实验室标准化协会CLSI M100最新版本标准 |

| 阿莫西林/克拉维酸药敏实验纸片 | 环丙沙星药敏实验纸片 | 替加环素药敏实验纸片 |
| --- | --- | --- |
| 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片 | 克林霉素药敏实验纸片 | 替考拉宁药敏实验纸片 |
| 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片 | 利福平药敏实验纸片 | 头孢吡肟药敏实验纸片 |
| 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片 | 利奈唑胺药敏实验纸片 | 头孢呋新钠药敏实验纸片 |
| 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片 | 氯霉素药敏实验纸片 | 头孢噻肟药敏实验纸片 |
| 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片 | 美罗培能药敏实验纸片 | 头孢他啶药敏实验纸片 |
| 头孢他啶/阿维巴坦药敏实验纸片 | 米诺环素药敏实验纸片 | 头孢西丁药敏实验纸片 |
| 阿米卡星药敏实验纸片 | 哌拉西林药敏实验纸片 | 头孢唑啉药敏实验纸片 |
| 氨苄西林药敏实验纸片 | 青霉素药敏实验纸片 | 万古霉素药敏实验纸片 |
| 氨曲南药敏实验纸片 | 庆大霉素药敏实验纸片 | 亚胺培南药敏实验纸片 |
| 红霉素药敏实验纸片 | 四环素药敏实验纸片 | 左氧氟沙星药敏实验纸片 |

十八 真菌药敏试剂盒（微量肉汤稀释法）

| 组成成分 | 药物板 • 形式： 96孔或更多孔的聚苯乙烯微孔板。 • 药物： 包含多种临床常用抗真菌药，如：氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑、泊沙康唑、两性霉素B、卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净、5-氟胞嘧啶等。 • 浓度范围： 每个药物包含一系列倍比稀释浓度（如氟康唑：0.125 - 64 μg/mL；两性霉素B：0.03 - 16 μg/mL） 接种液 |
| --- | --- |
| 质控菌株 | 质控菌株： 如近平滑念珠菌 ATCC 22019、克柔念珠菌 ATCC 6258。 • 用途： 验证试剂盒性能、操作过程及孵育条件是否准确。 |
| 包含药物总类 | 通常提供多种组合，从基本组合（如3-5种药）到综合组合（如8-10种药）。 |

十九 无菌洗脱液：

| 主要成分 | 生理盐水： 氯化钠（NaCl） PBS： 氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾等 蛋白胨水/BPW： 蛋白胨、氯化钠、磷酸盐等 |
| --- | --- |
| PH值 | 生理盐水： ~5.5（溶解CO₂后），灭菌后通常为5.0-7.0 PBS： 7.2 - 7.4（严格控制在生理pH） BPW： 7.0 - 7.2 |
| 无菌性 | 必须确保无菌。每批次配制后需进行无菌检查，例如接种于合适的培养基中（如TSA， TSB），在适宜温度下培养，确认无微生物生长。 |
| 生物负荷 | 不得检出 |
| 抑制性 | 不应含有任何抑制微生物生长的物质。配方应温和，旨在维持微生物活性，避免洗脱过程中导致菌体死亡。BPW中的蛋白胨还能对受损细胞有一定的修复作用。 |

二十 双相血培养瓶

| 用途 | 用于血液或其他标本中需氧菌或兼性厌氧菌的培养 |
| --- | --- |
| 主要组成成分： | 双相血培养瓶：固体培养基：蛋白胨、牛肉膏、氯化高铁血红素、酵母浸粉、聚茴香脑磺酸钠、琼脂粉；液体培养基：蛋白胨、牛肉膏、氯化高铁血红素、酵母浸粉、聚茴香脑磺酸钠。 |
| 产品性能指标 | 双相血培养瓶：铜绿假单胞菌，固体培养基有菌落生长，液体培养基有生长浑浊；流感嗜血杆菌，固体培养基有菌落生长，液体培养基有生长浑浊；生孢梭菌，固体培养基无菌落生长，液体培养基无生长浑浊。 |

二十一 无菌带滤芯吸头（200 μL 、20μL）

| 无菌性 | 是。通常通过 γ-射线辐照 或 环氧乙烷（EO） 灭菌，确保无微生物、DNase、RNase和热原。 |
| --- | --- |
| 规格 | 200 μL 、20μL |
| 滤芯位置 | 位于吸头上部，与移液器枪头接触的腔室内 |
| 密封性 | 与指定移液器匹配后能形成良好气密性，确保移液体积准确。 |

二十二 一次性10 μL无菌接种环

| 无菌性 | 是。通常通过 γ-射线辐照 或 环氧乙烷（EO） 灭菌，确保无微生物污染 |
| --- | --- |
| 标称容量 | 10 μL |
| 材质 | 高品质塑料/聚合物： 主流材质，透明或彩色，一次性使用，避免交叉污染 |
| 组成 | 一体化设计： 环与杆身、手柄为一个整体。 • 杆身： 通常为细长的塑料杆，具有一定弹性。 • 手柄： 符合人体工学的设计，便于持握和操作，通常有颜色标识（如蓝色、黄色）以区分容量。 |
| 总长度 | 通常为 15 - 20 cm，与传统的金属接种环柄长度相近，便于在培养皿内操作。 |
| 包装形式 | • 独立无菌包装（首选）： 每个接种环单独封装于 peel-pouch 塑料袋中，使用方便，最大程度保证无菌。 |

二十三 滤杯

| 无菌性 | 是。整个组件通常采用 γ-射线辐照 灭菌，独立无菌包装。 |
| --- | --- |
| 滤膜直径 | 最常用 47 mm 直径的滤膜。 |