红蓝光治疗仪（光疗仪）招标参数（1台）

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适应症：适用于镇痛消炎、促进组织修复、促进新生上皮细胞组织再生、促进新生血管的形成及生长等。 |  |
| 2 | 光源：LED/可见光。 |  |
| 3 | 光源组成：蓝光、红光 |  |
| 4 | 波长：450nm±10nm、630m±5nm； |  |
| 5 | 输出强度： |  |
| 5.1 | 蓝光60～90mW/cm² 可调, 误差≤±20%； |  |
| 5.2 | 红光50～80mW/cm² 可调, 误差≤±20%； |  |
| 6 | 治疗光头可调整方向； |  |
| 7 | 治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m； |  |
| 8 | 显示：≥8寸液晶显示； |  |
| 9 | 操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制； |  |
| 10 | 定时范围：1～99min，步长1min； |  |
| 11 | 有温度指示功能； |  |
| 12 | 治疗头既可发红光或蓝光或红蓝双色光，不需要更换治疗头。 |  |
| 13 | 电源：220 V，50 Hz； |  |
| 14 | 设备为2025年6月1日以后生产 |  |
| 15 | 设备设计使用年限≥8年 |  |
| 16 | 设备质保期3年 |  |

注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。