注射泵（双泵）招标参数（10台）

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能特点： |  |
| 1.1 | 可自动识别10ml、20ml、50ml规格注射器。 |  |
| 1.2 | 具有恒速输注、快速输注、预设量输注等功能。 |  |
| 1.3 | 具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。 |  |
| 1.4 | 具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。 |  |
| 1.5 | 具有压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。 |  |
| 1.6 | 交直流两用，方便病人转运。 |  |
| 1.7 | KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。 |  |
| 2 | 性能参数 |  |
| 2.1 | 输注速度范围： 10ml注射器 0.1ml-200ml/h； 20ml注射器 0.1ml-400ml/h； 50ml注射器 0.1ml-1200ml/h； 输注速度在0.1 ml/h至999.9ml/h之间时，最小步进为0.1ml/h；输注速度在1000 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为1ml/h。 |  |
| 2.2 | 预设输注总量范围： 10ml注射器 1ml-10ml； 20ml注射器 1ml-20ml； 50ml注射器 1ml-60ml； 最小步进：1ml。 |  |
| 2.3 | 快速输注速度范围： 10ml注射器：200ml/h； 20ml注射器：400ml/h； 50ml注射器：600ml/h。 |  |
| 2.4 | 注射泵的精度：输注速度的平均误差在±2.0%之间。 |  |
| 2.5 | 注射总量计量范围：0.0－9999.9ml。 |  |
| 2.6 | 阻塞压力报警阈值： 高：800±200毫米汞柱； 中：500±100毫米汞柱； 低：300±100毫米汞柱。 |  |
| 2.7 | 报警类型:注射器脱落、运行提示、药物将尽、注射器推空/管道阻塞、外接电源掉电、备用电池欠压、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警。 |  |
| 2.8 | 12v锂离子电池可充电10h后，中速输注电池连续工作时间大于2h。 |  |
| 3 | 其它 |  |
| 3.1 | 设备为2025年6月1日以后生产。 |  |
| 3.2 | 设计使用年限≥8年 |  |
| 3.3 | 设备质保期3年。 |  |

注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。