双摇病床招标参数（6个）

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病床标配：床体及其组件，输液杆1个，床垫1个。 |  |
| 2 | 尺寸：长≥2米，宽≥0.9米，高≥0.4米。 |  |
| 3 | 床头床尾采用ABS工程塑料一次注塑成型。 |  |
| 4 | 摇把 |  |
| 4.1 | 采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯。 |  |
| 4.2 | 摇把为隐藏式，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。 |  |
| 4.3 | 手动两摇，背部0－60°±5°，腿部0-30°±5°。 |  |
| 5 | 倾倒式折叠护栏，床档结实耐用，不用放下时要低于床垫以免病人坐床沿时损坏 |  |
| 6 | 床体四角预留输液孔，床体两侧各带一个多功能引流挂钩，钢制，焊接在床架下面，床体下焊接置物架。 |  |
| 7 | 采用直径为125mm的高级静音耐磨脚轮，四轮均有自锁功能。 |  |
| 8 | 床垫内部为双层式结构，上层为高密度海绵厚40～ 50 mm，下层为厚度30～ 40 mm密度适中的椰棕，环保材料，经高温高压消毒抗菌处理。面料为军用（军工材料和质量）防水透气帆布，颜色为军绿或深蓝。床垫具有液体不易渗透，表层容易擦拭，可长期保持床面干净卫生；床垫配有拉链，可拆洗，面料遇水不退色；床垫每侧带有通气孔，长期使用无塌陷。 |  |

移动过床餐桌招标参数（6个）

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高度可升降。 |  |
| 2 | 静音万向轮，具有自锁功能。 |  |
| 3 | 塑钢底座和立柱，PVC台面。 |  |

全自动台式血压计招标参数（1台）

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示方法:LED显示屏 |  |
| 2 | 测量方法:脉搏波法 |  |
| 3 | 测量范围:压力:(0-300)mmHg[(0-40) kPa]， 脉搏:40次/分-180次/分 |  |
| 4 | 存储容量:100组测量数据 |  |
| 5 | 测量位置:左右臂均可测量 |  |
| 6 | 压力监测:高精密半导体压力传感器 |  |
| 7 | 加压:压力泵自动加压方式 |  |
| 8 | 减压:线性电磁控制阀自动减压系统 |  |
| 9 | 超压保护:压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒 |  |
| 10 | 肘部位置传感器:有(准确定位肱动脉，提高测量精度) |  |
| 11 | 臂筒角度调节:臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度 |  |
| 12 | 适合臂周:17cm-42cm |  |
| 13 | 具备智能联网功能，能够实现秤重数据的自动采集和传输，对接医院HIS、血液透透析管理等系统，实时自动上传测量数据。 |  |
| 14 | 干扰提示:干扰情况用户提醒 |  |
| 15 | 抗菌设计:整机及袖套采用抗菌材料 |  |
| 16 | 语音设置:可开关语音，音量可调节 |  |
| 17 | 打印装置:全中文热敏打印、自动裁纸 |  |
| 18 | 压力单位:mmHg和kPa两种模式互选 |  |
| 19 | 电击保护:I类设备，B型应用部分 |  |
| 20 | 设备为2025年6月1日以后生产 |  |
| 21 | 设备设计使用年限≥5年 |  |
| 22 | 质保期3年 |  |

注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

透析室轮椅体重秤招标参数（1台）

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备LED/LCD显示屏及上下斜坡结构，便于轮椅通行。 |  |
| 2 | 最大称量≥300kg，测量精度≤0.1kg。 |  |
| 3 | 具备智能联网功能，能够实现秤重数据的自动采集和传输，对接医院HIS、血液透透析管理等系统，实时自动上传称重数据。 |  |
| 4 | 配备防滑花纹板、可拆卸扶手及折叠脚踏板。 |  |
| 5 | 工作环境： 温度范围-10℃--40℃正常工作； |  |
| 6 | 采用AC220V±10% 50Hz的电源供电，内置充电电池，可连续工作24小时； |  |
| 7 | 质保期≥3年 |  |

注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。