双摇床技术参数（72套）

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格：2180×1080×500（mm）±10mm |  |
| 2 | 功能及技术参数 |  |
| 2.1 | 调节范围：背部倾斜70º±5º，腿部倾斜40º±5º，床体动态承载重量：≥240kg。 |  |
| 2.2 | 床板：采用1.2mm厚度冷轧钢板模压一次成型，具有防滑功能，床板模压造型，具有多条加强骨，床面板四侧具备2条加强筋。（提供床面板部件国家权威机构盐雾试验报告） |  |
| 2.3 | 背部床板: 采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管。 |  |
| 2.4 | 床体骨架：床体主架采用30*60*1.5mm优质钢管焊接而成。（提供钢管材质检测报告） |  |
| 2.5 | 传动装置：摇手为ABS工程塑料注塑成型，内置钢芯，隐藏式，可折叠。摇杆传动升降丝杆采用45#模具钢，具备全钢传动离合器、双向到位无极限过盈保护装置，具有到位保护功能，具有ABS防尘罩。 |  |
| 2.6 | 床头床尾板：采用ABS强化塑料一次性吹塑成型，中间具备颜色装饰贴纸，床头床尾板采用挂式装置，拆卸后可兼作CPR急救，床尾板外侧具有病人信息卡插槽。（提供ABS塑料第三方检验报告，床头样式与要求可根据客户要求定制） |  |
| 2.7 | 护栏：配4块欧式ABS护栏，一体吹塑成型，下隐式收藏，带助力器，不使用时可旋下。 |  |
| 2.8 | 角度显示：4块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度。 |  |
| 2.9 | 脚轮：具备四个直径≥12.5cm制动刹车轮；轮面采用聚氨脂材料，防缠绕、防锈。（提供脚轮SGS第三方检测报告及谱尼测试报告） |  |
| 2.10 | 输液架插座：床边具备四个输液架插孔。 |  |
| 2.11 | 输液架1个，材质为304不锈钢，主材厚度≥1.0mm。（提供不锈钢质量证明） |  |
| 2.12 | ABS伸缩餐桌板1个，面板材质为ABS，底座采用ABS材质外罩，底部具备四个脚轮。（提供ABS材质第三方检测报告） |  |
| 2.13 | 床垫1个，与病床相匹配，布料采用新型防水布，具有液体不渗透表层，易擦拭，内部填充物为天然海南椰棕片（厚度40mm）和35#高弹海绵，（厚度40mm），总厚度为80mm，椰棕片经高温灭菌和高压成型处理，为无污染绿色环保产品；海绵为高密度海绵。适于四季使用。面料颜色可选，床垫配有拉链。（提供生产厂家送检的床垫关于皮肤刺激性、细胞毒性及迟发型超敏反应的第三方检测报告） |  |
| 3 | 加工工艺 |  |
| 3.1 | 采用机器人焊接。（提供相关证明，如焊接机器人产品购销合同及发票。） |  |
| 3.2 | 床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面不脱落，不生锈、防静电。（提供粉末抗菌SGS第三方检测报告） |  |
| 4 | 产品通过ISO 9001质量管理体系、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系、CE认证。（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查） |  |
| 5 | 质保期≥3年。 |  |

注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

供货时间：12月15日前供货。

床头柜技术参数（72个）

| 序号 | 技术参数 | 偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸：长480*宽480*高760mm（±10mm） |  |
| 2 | 材质：床头柜整体采用ABS工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭。（颜色：木纹色。）（提供ABS材质检测报告） |  |
| 3 | 配置：床头柜由柜体、柜面、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。柜面下方配置一块抽板，可以作为延伸台面使用；抽板下方配置抽屉一个；抽屉下部为配置一个柜门，柜内设有暖壶座可放置热水壶；柜体两侧面配有隐藏式毛巾架，需用时拉伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内。柜门内有一层隔板。 |  |
| 4 | 质保期≥3年。 |  |

注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

供货时间：12月15日前供货。