一次性被罩 参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 一次性使用无菌手术包常规型 被罩210*160 |  |  |
| 2 | 用于常规外科手术、介入治疗、急诊抢救等无菌环境； |  |  |
| 3 | 为SMS无纺布（纺粘-熔喷-纺粘复合）或PE覆膜无纺布，具备防水、防渗透、抗静电性能； |  |  |
| 4 | 克重：40~60g/m² |  |  |
| 5 | 环氧乙烷（EO）或辐照灭菌，无菌包装 |  |  |
| 6 | 有效期≥2年 |  |  |

一次性使用吸引管 参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - B型 9.0mm*1800mm |  |  |
| 2 | 用于全麻手术、气道管理、胸腔引流、术后分泌物清除等 |  |  |
| 3 | 材质：医用级PVC或硅胶（透明，便于观察引流物） |  |  |
| 4 | EO环氧乙烷或伽马射线灭菌（单包装无菌） |  |  |
| 5 | 有效期≥2年 |  |  |

一次性使用冲洗管路参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 规格A-2 |  |  |
| 2 | 用于伤口冲洗、手术冲洗等； |  |  |
| 3 | 材质为医用级PVC、硅胶，需符合生物相容性标准； |  |  |
| 4 | 一次性管路需灭菌（EO或伽马射） |  |  |
| 5 | 有效期≥2年 |  |  |

塑料保护套（镜套）参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 规格：200*30cm |  |  |
| 2 | 材质为PC、PET等 |  |  |
| 3 | 具有高抗冲击性，透明度佳，适合光学防护等 |  |  |

手术切口无菌保护膜参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 规格：30cm*45cm |  |  |
| 2 | 材质为聚氨酯（PU）、聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP），符合ISO 13485医疗器械标准； |  |  |
| 3 | 透湿性：≥500 g/m²/24h，（避免术野积液） |  |  |
| 4 | 透气性：氧气透过率＞1000 cm³/m²/24h（维持皮肤代谢） |  |  |
| 5 | - 环氧乙烷（EO）灭菌，残留量＜4 μg/cm²（GB/T 16886.7） |  |  |
| 6 | 有效期≥2年。 |  |  |

颅脑手术薄膜参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 规格：P-C型(45cm*45cm)，尺寸：45cm×45cm，允许偏差±5% |  |  |
| 2 | 材质：医用级高分子材料（如聚氨酯、聚乙烯等），无毒、无致敏性，单面或双面无菌涂层，确保术中无纤维脱落 |  |  |
| 3 | 环氧乙烷（EO）或伽马射线灭菌，灭菌有效期≥2年，提供灭菌有效期证明 |  |  |
| 4 | 单个独立包装 |  |  |

过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 规格：IB0503 |  |  |
| 2 | 指示剂变色范围：明确标注由初始色（如浅黄色）到终末色（如深棕色/绿色）的显色变化 |  |  |
| 3 | 响应浓度：对过氧化氢蒸汽浓度敏感，阈值符合灭菌器厂商要求（如6 mg/L） |  |  |
| 4 | 响应时间：与灭菌周期匹配（通常3-7分钟，具体根据灭菌程序设定） |  |  |
|  | 尺寸：常规尺寸（如3×1 cm），需适配灭菌包装袋或器械盒 |  |  |
|  | 材质：无毒耐腐蚀材料（如特殊纸基或塑料基） |  |  |
|  | 标识：包含批号、有效期、灭菌失败/成功对比色块 |  |  |

医用器械除锈剂参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 提供多种规格（2.5/L/桶 5L/桶），需标注开封后有效期 |  |  |
| 2 | 专用于医疗器械（如手术器械、不锈钢设备等）的锈迹、水垢及无机盐沉积物清除； |  |  |
| 3 | 主要成分：明确标注有效成分 （如弱酸性复合配方），禁用强酸（如盐酸、氢氟酸） |  |  |
| 4 | pH值范围：中性或弱酸性（pH 4.0-7.0），需提供检测报告； |  |  |
| 5 | 除锈效率：常温下作用5-10分钟可去除中度锈迹，无残留； |  |  |
| 6 | 除锈效率：常温下作用5-10分钟可去除中度锈迹，无残留； |  |  |
| 7 | 生物相容性：通过细胞毒性测试（如ISO 10993-5），残留物符合医院消毒供应中心标准 |  |  |
| 8 | 使用方式：支持浸泡、喷涂或超声波清洗，提供具体操作指南 |  |  |
| 9 | 保质期≥24个月 |  |  |

以上所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。