智能主被动训练仪招标参数（2台）

| 序号 | 技术参数 | 偏离表 |
| --- | --- | --- |
| １ | 设备具有被动模式、主动模式、助力模式、等速模式； |  |
| 2 | 单被动模式：通过健肢带动患肢，一肢带动三肢的方式进行四肢的联合训练； |  |
| 3 | 双被动训练模式，四肢可同时进行被动训练； |  |
| 4 | 具有双侧肢体的对称性检测功能，训练时在界面上实时显示对称性变化。 |  |
| 5 | 平板电脑触摸操作，屏幕≥10寸，屏幕倾角可调整； |  |
| 6 | 外形尺寸（长×宽×高）：≥760mm×720mm×1130mm； |  |
| 7 | 小腿支架高度行程调节：0-110mm； |  |
| 8 | 上肢行程调节：0-175mm，可根据患者坐高调节行程； |  |
| 9 | 训练时间调节范围：1～60 min，步进为1min； |  |
| 10 | 被动训练转速调节范围：1～60 r/min，步进为1r/min； |  |
| 11 | 电机动力级别：低、中、高三档； |  |
| 12 | 训练阻力调节：0～20级，难度逐级增加，步进为1； |  |
| 13 | 痉挛等级：1-6级可调，步进为1； |  |
| 14 | 超速保护：当主动训练速度超过100r/min时，设备停止运动； |  |
| 15 | 游戏训练： ≥6种训练游戏可选，游戏训练难度可调节； |  |
| 16 | 训练报告：可对患者的多次训练报告进行筛选和对比分析，分析结果可生成报告并支持导出打印； |  |
| 17 | 设备生产日期：2025年8月1日以后生产 |  |
| 18 | 质保期：自验收合格日起质保3年。 |  |

- 注：技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

上肢关节康复器招标参数（2台）

| 序号 | 技术参数 | 偏离表 |
| --- | --- | --- |
| １ | 肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。 |  |
| 2 | 肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。 |  |
| 3 | 肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。 |  |
| 4 | 前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。 |  |
| 5 | 移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。 |  |
| 6 | 被动训练力矩：20N·m，允差±10%。 |  |
| 7 | 额定载荷：≥50N。 |  |
| 8 | 角度调节范围：0°～125°，级差3°，允差±10%。 |  |
| 9 | 角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，8档调节，级差0.2°/s。 |  |
| 10 | 运动时间：0～240min，级差10min，允差±30s。 |  |
| 11 | 具备有线控制开关，手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。 |  |
| 12 | 电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 |  |
| 13 | 启动后，设备具备开机自检，并自动复位。 |  |
| 14 | 运动支臂左右可调换。 |  |
| 15 | LCD背光液晶屏实时显示运动角度、速度、时间。 |  |
| 16 | 设备生产日期：2025年8月1日以后生产 |  |
| 17 | 质保期：自验收合格日起质保3年。 |  |

- 注：技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。