低频脉冲治疗仪招标参数（4台）

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式机型，≥4通道独立输出，支持同时治疗多名患者； |  |  |
| 2 | 输出波形：脉冲波形为双向不对称方波，调制波为方波。 |  |  |
| 3 | 输出频率 |  |  |
| 3.1 | 治疗模式Ⅰ：脉冲频率为500Hz，脉冲周期2ms，调制波频率：0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s； |  |  |
| 3.2 | 治疗模式Ⅱ：脉冲频率为0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s； |  |  |
| 4 | 脉冲宽度和调制波宽度 |  |  |
| 4.1 | 治疗模式Ⅰ：脉冲宽度1ms，调制波宽度10ms； |  |  |
| 4.2 | 治疗模式Ⅱ：波宽10ms。 |  |  |
| 5 | 治疗时间调节范围：1～99min，步进1min； |  |  |
| 6 | 输出电流强度：0～100mA，分50级连续可调，步进1级。 |  |  |
| 7 | 治疗范围包含疼痛和脑卒中患者功能恢复治疗。 |  |  |
| 8 | 具备通道状态栏，支持实时显示各通道运行状态； |  |  |
| 9 | 支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后各通路默认治疗时间随之变动。 |  |  |
| 10 | 设备使用期限≥6年。 |  |  |
| 11 | 设备生产日期：2025年8月1日以后生产。 |  |  |
| 12 | 质保期：自验收合格日起质保3 年。 |  |  |

- 注：技术偏离表中务必注明证明材料(说明书或技术白皮书）的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。