## Sheet1
商品名称 | 最小单位 | 参数要求 | 参数偏离情况
一次性使用内窥镜给药管 | 根 | 适用范围：经内窥镜（胃镜）通道，向消化道局部给药、喷洒药物或生理盐水。 结构与组成： 1、导管主体：柔性插入管（含内 / 外管）、近端鲁尔接头、远端给药端（喷洒头）、手柄/操控部。 2、喷洒型：远端多孔/雾状喷头，直喷/侧喷/雾状，喷洒角度≥90°，覆盖均匀。 3、外径：≤2.3 mm；工作长度：1800 mm，柔韧性好，通过 180°弯曲无折瘪。 4、主体材料：医用级高分子（如 PE、PU、PA、PTFE），生物相容性符合 GB/T 16886。 生物安全与灭菌 1、无菌：产品无菌，符合《中华人民共和国药典》无菌检查法。 2、灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，SAL≤10⁻⁶。 3、产品有效期：≥3年
一次性无菌腹腔引流导管及附件 | 套 | 适用范围：用于临床腹腔积液、积脓、积血等闭式引流，适用于普外科、肝胆外科、泌尿外科、妇产科等术后腹腔引流。 结构与组成： 1、由引流导管、穿刺针芯 / 导入器、固定装置、引流袋接口、鲁尔接头、导管固定贴 / 固定夹等组成，整套一次性无菌使用。 2、提供多种规格：8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr 等，满足不同临床需求。 3、材质：医用高分子材料（如硅胶 / 聚氨酯 / 氟聚合物等），生物相容性好，组织刺激小，不易堵塞。导管柔软有韧性，耐弯折，不打折、不瘪陷。 生物安全与灭菌 1、生物相容性良好，符合 GB/T 16886、YY/T 相关行业标准。 2、灭菌方式：一次性使用，环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。
一次性使用压力延长管 | 个 | 适用范围：用于有创压力监测（动脉压、中心静脉压、肺动脉压等）液体通路连接、压力传导及输液管路延长，适用于介入科、麻醉科等。 结构与组成： 1、由管路、鲁尔接头、止液夹、三通 / 开关（如配置）、固定装置等组成。 2、管路长度：≥60 cm；管路内径：≥1.0 mm；管路外径：≤3.0 mm；压力≥1200psi。 3、材质：管路采用医用级高分子材料，材质柔软，耐弯折、不打折、不堵死，透明度高，便于观察气泡、回血、液体流动； 生物安全与灭菌 1、生物相容性符合 GB/T 16886 系列要求 2、灭菌方式：无菌，环氧乙烷灭菌，SAL≤10⁻⁶。
一次性使用吸氧管 | 根 | 适用范围：用于临床氧气吸入治疗，适用于病房、急诊、手术室、ICU、康复等科室成人 / 儿童吸氧。 结构与组成： 1、由鼻塞（双鼻）、导管、接头、调节夹 / 固定装置等组成；型式：双鼻式（双孔鼻塞）；接头：标准氧气接头，可与中心供氧、湿化瓶、氧气袋等匹配；带流量调节夹 / 固定夹。 2、长度：≥2 米，柔软、耐弯折，不打折、不瘪陷、不堵塞气道。 3、材质：采用医用高分子材料制成，无毒、无异味，与皮肤接触无刺激、无过敏。 生物安全与灭菌 生物相容性符合 GB/T 16886，内毒素＜0.5 EU/mL；无菌，环氧乙烷灭菌，SAL≤10⁻⁶。
一次性使用无菌导尿管 | 支 | 适用范围：用于临床尿液引流、留置导尿，适用于手术室、ICU等。 双腔气囊标准型，气囊 30ml，环氧乙烷灭菌，无菌无热原；双腔结构，引流腔与气囊腔独立通畅，前端圆滑，侧孔大而光滑；材质柔软光滑，生物相容性好，对黏膜刺激小；气囊充放气顺畅，密封可靠，30ml 额定容积无泄漏、不破裂；管身耐弯折不打折，接头连接牢固。 符合 GB/T 16886 生物相容性要求，内毒素＜0.5 EU/mL。 规格型号：全规格。
一次性使用无菌硅胶导尿管(三腔带球囊) | 个 | 适用范围：用于临床留置导尿、膀胱冲洗、持续冲洗引流，适用于泌尿外科、前列腺术后、ICU、手术室等。 三腔带球囊，全硅胶材质，环氧乙烷灭菌，无菌无热原。 三腔独立通道，分别用于引流、球囊充起、膀胱冲洗，互不相通。 管身柔软有韧性，耐弯折不打折，头端圆滑，多侧孔引流顺畅，带不透 X 线显影线。 球囊膨胀均匀，密封可靠，30mL 标称容量，无渗漏、不破裂。 接头标识清晰，连接牢固，适配标准冲洗及引流装置。 生物相容性符合 GB/T 16886，内毒素＜0.5 EU/mL。 规格型号：全规格。
一次性使用吸痰管 | 根 | 适用范围：用于临床经口腔、鼻腔患者的分泌物吸引，适用于产科、儿科等。 规格：全规格，长度：≥ 360 mm。 远端圆头封闭，双侧孔设计，插管顺畅，不损伤气道黏膜。 管体透明柔软，薄而有韧性，负压下不塌陷、不打折。 带拇指控制孔，单手操作负压，近端标准负压接头。 生物相容性符合 GB/T 16886，内毒素＜0.5 EU/mL。 灭菌方式：环氧乙烷灭菌
一次性吸引管 | 套 | 适用范围：临床手术、诊疗过程中吸引残液、血液、分泌物等，一次性无菌使用。 结构组成： 1、由吸引器头组成（含吸引头主体、手柄、二通接头）。 2、材质：吸引器头采用医用软聚氯乙烯（PVC），符合 GB 15593-1995 要求。 3、吸引头长度：≥80mm；手柄长度：≥50mm。 4、接头接口：适配标准吸引器接口 灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原；使用期限：灭菌有效期 ≥2年 。
一次性使用无菌硅胶导尿管 | 根 | 适用范围：用于长期留置导尿 规格型号：全型号；有效长度：≥400mm；球囊规格：3–5mL。 侧孔：前端至少 2 个 引流侧孔，孔径均匀、无毛刺 接口：排泄腔与充起腔均为标准 6% 鲁尔锥形接口，适配引流袋与注射器 结构组成：双腔型，由医用硅胶管身、球囊、排泄腔接口、球囊充起腔接口、单向阀、X 线造影线组成 材质：管身、球囊采用医用级硅橡胶，符合 YY/T 0031 要求 灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原；使用期限：灭菌有效期 ≥2 年。 留置时间：≥28 天
一次性使用输液延长管 | 套 | 适用范围：临床输液管路延长、连接输液三通 / 接头、适配输液泵 / 微量泵，用于静脉输液、输血、 压力监测等。 结构组成：管体（200mm）医用级PVC/PU，柔软、透明、无异味、无析出；内圆锥接头、外圆锥接头；药液过滤器（B1 标配）；两端护帽/保护套。 尺寸与规格：全型号，长度：200mm（公差 ±10mm）；管路外径：＜3.5mm；管路内径：≥1.0mm（常规输液型）；接头：标准鲁尔圆锥接头（公 / 母），带螺纹锁定，防脱落、防漏液。 环氧乙烷消毒，残留量≤10μg/g；产品有效期：≥3 年。
一次性使用硅橡胶胃管 | 支 | 适用范围：适用于胃肠减压、鼻饲、洗胃、胃肠引流等临床操作，对鼻腔、食管黏膜刺激性小，适合中长期留置。 规格型号：全型号，有效长度：≥1200mm；材质：医用级液态硅橡胶，整体柔软、生物相容性优异。 灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原；产品有效期≥3 年。
一次性使用胃管 | 支 | 适用范围：适用于胃肠减压、鼻饲、洗胃、胃肠引流、给药等临床操作。 规格：全型号；有效长度：≥ 1200mm；管体柔软适中，弯折不打折、不堵管；连接牢固，承受拉力不 分离、不脱落 材质：医用高分子材料（医用 PVC 或医用硅橡胶均可，以注册证为准） 灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原；产品有效期≥3 年。
一次性使用气管插管 | 支 | 一次性使用气管插管 型号规格：全型号，可抽吸普通型，结构类型：带可抽吸腔/可吸痰型气管插管（RJ‑2 结构）；气囊类型：高容量、低压套囊；气囊形状：圆锥形或圆柱形，密封可靠，气道损伤小；指示气囊：配备气囊压力指示球囊，可实时监测气囊压力；充气管：与主体一体成型，连接牢固，无漏气；标准 15mm 外圆锥接头，适配呼吸机、麻醉机。 插管管壁内置专用抽吸通道，与管体一体成型，不额外增加插管外径；抽吸通道开口位于气囊上方，用于气囊上滞留物抽吸，减少误吸风险；抽吸通道通畅，负压抽吸时不塌陷、不堵塞；抽吸接口配有密封堵帽，防止漏气、污染 灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌、无热原；产品有效期 ≥ 3 年。
一次性使用气管切开套管 | 套 | 结构与规格参数：全型号；结构：带气囊型气管切开套管（常规临床标配）；套管材质：医用级 PVC 或医用高分子材料，柔软有韧性，生物相容性好；气囊：高容量低压气囊，对气道黏膜压迫损伤小；指示气囊：配套指示球囊，可监测气囊压力，防漏气；充气管：与套管一体连接，牢固不脱落、不漏气；固定翼 / 固定板：带固定平台，便于系带固定，佩戴稳固；管芯：配套可拆卸管芯，便于术中置入，表面光滑无毛刺；接头：标准15mm 外圆锥接头，兼容呼吸机、麻醉机、湿化装置；长度：符合常规成人气管切开长度要求，满足临床使用。
负压引流器 | 支 | 结构形式：弹簧式/弹力式负压结构，依靠内置弹性结构自动产生持续负压；有效容积：≥1000mL 主体材质：医用透明高分子材料，透明清晰，便于观察引流液性状、颜色、量；配备引流连接管，长度≥80cm，管体柔软，抗弯折、不塌陷；进出液接头：标准通用锥形接头，与临床各类引流管匹配良好；配有悬挂孔 / 挂耳，方便床旁固定；带有放气/泄压阀，可按需释放负压。防逆流装置：内置有效防逆流结构，引流液只进不出，防止反流污染；环氧乙烷残留量 ≤ 10μg/g；产品有效期 ≥ 3 年。
一次性使用精密过滤延长管 | 根 | 适用范围：用于静脉输液管路延长，适用于精密输液、避光输液、输液泵 / 微量泵输注等临床场景。 结构与尺寸 总长：1500mm±5%；管体：透明医用高分子材质，柔软、抗弯折、不堵管；两端接头：标准鲁尔公/母圆锥接头，带锁定功能，连接牢固不漏液；精密药液过滤器：位于管路近端或中段，集成一体化设计。 过滤精度：标称孔径≤5μm，微粒滤除率满足标准要求；流量性能：在规定压力下通畅，流量满足临床输液及泵注要求；密封性：在规定气压 / 液压下无泄漏、无分离、无破裂；连接牢固度：接头与管路连接可靠，承受规定拉力不脱落；管路耐压：满足临床常规输液、输液泵使用压力要求。 环氧乙烷残留量 ≤ 10μg/g；产品有效期 ≥ 3 年。