带针可吸收性外科缝线（PGA）招标技术参数

一、产品基本信息

1. 产品名称：带针可吸收性外科缝线（PGA材质）

2. 材质要求：主要成分为聚乙醇酸（PGA），为人工合成可吸收缝合材料，通过水解方式在体内逐步降解，组织反应轻微，无明显异物反应。

3. 注册资质：需取得中国医疗器械注册证

4. 生产企业：由具备Ⅲ类医疗器械生产资质的企业生产

二、技术规格参数

通用技术要求

| - 参数项 | - 技术要求 |
| --- | --- |
| - 灭菌方式 | - 环氧乙烷（EO）灭菌，产品无菌 |
| - 降解周期 | - 植入后约15天开始吸收，2-4周逐渐失去张力，3-6个月完全吸收 |
| - 有效期 | - 自生产之日起有效期≥3年，需提供批次及有效期信息 |
| - 包装形式 | - 单根独立无菌包装 |
| - 产品性能 | 线体编织均匀、表面光滑，具备良好抗张强度与打结稳定性；针体锋利，便于组织穿透，针线连接牢固无脱针风险 |

- 分规格技术要求

| - 线径规格 | - Metric规格 | - 单根线长 | - 针型参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5-0 | - 1.0 | - ≥75cm | - 圆针（或临床常用针型），1/2弧，匹配规格针长 |
| - 6-0 | - 0.7 | - ≥75cm | - 圆针 4×8，1/2弧，针长13mm |

三、质量与包装要求

1. 无菌保障：单包独立灭菌包装，包装完好无破损，灭菌标识清晰，符合《无菌医疗器械包装标准》要求。

2. 标识信息：包装需清晰标注产品名称、规格型号、注册证号、生产批号、灭菌日期、有效期、生产企业名称及地址、注意事项等信息。

3. 合规性：产品需符合《医用可吸收缝合线》相关行业标准及国家医疗器械监管要求。

带针可吸收性外科缝线（眼科专用，PGA）招标技术参数

- 产品基本信息

- 1、 产品名称：带针可吸收性外科缝线（眼科专用，PGA材质）

2、 材质要求：主要成分为聚乙醇酸（PGA），为人工合成可吸收缝合材料，通过水解方式在体内逐步降解，组织反应轻微，无明显异物反应，适配眼科精细操作需求。

3、 注册资质：需取得中国医疗器械注册证。

4.、适用范围：明确标注适用于眼科手术，用于眼组织的缝合与修复。

二、技术规格参数

（一）通用技术要求

| 参数项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 灭菌方式 | 环氧乙烷（EO）灭菌，产品无菌 |
| 降解周期 | 吸植入后约15天开始吸收，2-4周逐渐失去张力，3-6个月完全吸收 |
| 有效期 | 自生产之日起有效期≥3年，需提供批次及有效期信息 |
| 包装形式 | 单根独立无菌包装 |
| 产品性能 | 线体编织均匀、表面光滑，具备良好抗张强度与打结稳定性；针体锋利，便于组织穿透，针线连接牢固无脱针风险，适配眼科精细操作 |

（二）分规格技术要求

| 线径规格 | Metric规格 | 单根线长 | 针型参数 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-0 | 0.4 | ≥45cm | 铲型针 2×4，3/8弧，针长6mm，眼科手术针 | 眼科精细手术 |

三、质量与包装要求

1、 无菌保障：单包独立灭菌包装，包装完好无破损，灭菌标识清晰，符合《无菌医疗器械包装标准》要求。

2、标识信息：包装需清晰标注产品名称、规格型号、注册证号、生产批号、灭菌日期、有效期、生产企业名称及地址、适用范围、注意事项等信息，需明确标注“眼科手术针”字样。

3、合规性：产品需符合《医用可吸收缝合线》《眼科手术器械》相关行业标准及国家医疗器械监管要求。

非吸收性眼科带针缝合线招标参数

一、产品核心要求

1、产品类型：非吸收性眼科专用带针缝合线，用于眼科手术中普通软组织的缝合结扎。

2、注册要求：须为在中国境内合法注册的医疗器械，提供有效的医疗器械注册证及附件。

3、材质要求：

缝合线：聚酰胺6.6（尼龙6.6）单丝，非吸收性，黑色，I类缝合线。

缝针：医用不锈钢材质，眼科专用针型（如铲针/弯针）。

- 4、灭菌方式：环氧乙烷灭菌，一次性使用，不可重复灭菌。

- 关键技术参数

| - 技术参数 | - 招标要求 |
| --- | --- |
| - 型号规格 | - 10-0，双针（眼科专用针型） |
| - 包装规格 | - 12根/盒，独立无菌包装 |
| - 缝合线材质 | - 聚酰胺6.6（尼龙6.6）单丝，非吸收，黑色 |
| - 缝针材质 | - 医用不锈钢 |
| - 适用范围 | - 眼科手术中普通软组织的缝合结扎（如白内障、角膜、青光眼等手术） |
| - 灭菌方式 | - 环氧乙烷灭菌 |
| - 使用限制 | - 一次性使用，内包装打开或破损后禁止使用，不可重复灭菌 |

眼科专用带线缝合针招标技术参数

一、核心适配要求

1. 专属场景：专为眼科精细手术设计，适配白内障超声乳化、青光眼小梁切除、角膜裂伤缝合、眼表重建、玻璃体切除术后切口缝合等术式。

2. 核心原则：极致微创、精准贴合、低组织损伤、术后瘢痕风险低，完全符合眼科显微手术操作规范。

二、眼科专项技术参数

针体参数（眼科核心细化）

| 参数项 | 具体要求 | 适配术式参考 |
| --- | --- | --- |
| 针型规格 | - 角膜/结膜专用：0.3mm-0.6mm细径针，长度4mm-6mm，短针设计，适配眼表微小切口 - 巩膜/睫状体专用：0.8mm-1.0mm针径，长度6mm-8mm，带特定弧度（3/8弧、1/2弧） - 必含规格：铲形针（扁平针尖）、圆针（圆体针尖），覆盖角膜、巩膜、结膜、虹膜等不同组织缝合需求 | 铲形针：角膜切口 圆针：结膜/虹膜 |
| 针尖形态 | 1.铲形针：针尖扁平呈斜面，切割力精准，减少角膜穿孔风险，适配透明角膜切口 2. 圆针：针尖圆润无锐角，避免组织撕裂， | 角膜裂伤/白内障切口 |
| 针体材质 | 医用316L不锈钢，针体直径公差≤±0.02mm；表面镜面抛光，粗糙度Ra≤0.05μm，无毛刺、无划痕，避免眼内组织刮伤 | 全眼科精细操作 |
| 弯曲弧度 | 严格匹配眼科手术操作角度，提供1/2圆、3/8圆两种弧度，适配不同手术路径（如前房、后房操作） | 青光眼/玻璃体切除手术 |
| 针体强度 | 弯折强度≥5N，连续穿刺≥50次无变形、无断裂；针尾孔径均匀，无毛刺，缝线穿针顺畅无卡顿 | 保障术中操作稳定性 |

缝线参数（眼科核心细化）

| - 参数项 | - 具体要求 | - 适配场景说明 |
| --- | --- | --- |
| - 缝线材质 | - 不可吸收线（首选）：医用尼龙线（非反应性），材质柔软，生物相容性佳，减少角膜新生血管及炎症反应 - 可选：聚丙烯缝线（低弹性，适配巩膜固定） 3. 可吸收线（按需）：聚乳酸（PLA）可吸收缝线，适配眼表浅层组织（如结膜） | - 尼龙线：角膜/结膜长期缝合 聚丙烯：巩膜/肌腱固定 |
| - 缝线规格 | - 精准适配眼科规格： 1. 超细线：USP 10-0（针径0.03mm），适配角膜微小切口 2. 细线：USP 8-0、USP 7-0，适配结膜、巩膜浅层缝合 3. 中线：USP 6-0，适配眼外肌、眼睑组织 | - 10-0：白内障主切口 8-0/7-0：青光眼滤过泡 |
| - 缝线性能 | - 线径公差≤±0.01mm，拉力强度符合对应规格标准（USP 10-0拉力≥0.8N） - 2. 表面涂层：医用硅油涂层，光滑无粘连，穿针及组织拖拽时无阻力，减少组织损伤 3. 弹性模量适配眼部组织，避免缝线勒伤角膜/巩膜 | - 降低术后缝线刺激、渗漏风险 |
| - 线针连接 | - 采用无缝熔接工艺，线针连接处无凸起、无缝隙，通过眼内专用穿针器测试，通过顺畅无卡顿；连接强度≥缝线本身断裂强度的95%，杜绝术中脱线 | - 保障眼内操作安全，避免异物残留 |

三、包装与灭菌（眼科专项）

1. 包装规格：单支独立无菌包装，包装尺寸适配眼科手术器械台摆放，便于快速取用；外包装清晰标注“眼科专用”“显微缝合针”字样。

2. 灭菌要求：采用环氧乙烷（EO）灭菌，灭菌残留量≤1μg/g，无热原、无溶血反应；灭菌方式需符合《眼科医疗器械灭菌规范》。

3. 有效期：单支包装有效期≥24个月，到货产品剩余有效期≥18个月。

4. 标识信息：包装必须包含产品注册证号、规格型号、灭菌批号、失效日期、生产企业、“眼科专用”标识、无菌标识。

四、备注

1. 投标方需明确标注所投产品适配的眼科术式清单，附产品实物图（标注针型、规格）。

2. 优先选择国内眼科耗材主流品牌，且产品在国内三级医院眼科广泛应用的型号。

一次性使用无菌冲洗针参数要求

一、 产品基本要求

1、型式：平头冲洗针

- 规格：0.5（0.5*12 08 45TW)

- 灭菌方式：环氧乙烷灭菌，产品无菌，有效期≥5年

- 适用范围：与冲洗器配套安装，供临床眼科清洗

2. 结构与材料

- 结构组成：由针管、针座、保护套组成

- 针管材料：医用级不锈钢，内壁光滑，无异物、无脏物

- 针座材料：医用高分子材料（如聚丙烯），与针管连接牢固，在规定拉力下不得松动或分离

- 保护套：有效保护针尖，防止污染和损伤

3. 性能指标

物理性能

- 清洁度：针管内清洁，流过针管内壁的混合液无异物和脏物

- 尺寸：规格符合GB/T 18457-2015表1

- 刚性与韧性：符合GB/T 18457-2015

- 针座圆锥接头：符合GB/T 1962.1-2015或GB/T 1962.2-2001

- 连接牢固度：针座与针管连接牢固，拉拔试验不松动、不分离

化学性能

- 酸碱度：检验液与对照液pH值之差≤1

- 可萃取金属含量：总含量≤5μg/mL，镉含量<0.1μg/mL

生物性能

- 产品无菌，无致热原，无细胞毒性，无皮肤刺激和致敏反应

4. 包装与标识

- 包装：单支独立包装，完好无破损、无泄漏

- 标识：清晰标注产品名称、规格、型式、生产企业、注册证号、生产许可证号、灭菌方式、一次性使用标识、生产日期、失效日期及警示语

一次性使用无菌眼科手术刀招标参数

- 一．总体要求：

- 本产品适用于在白内障手术或玻璃体视网膜手术中切割角膜或巩膜。

- 二．结构组成：

- 一次性使用无菌眼科手术刀由刀头和刀柄组成，产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

- 三．技术要求：

- 1、刀头采用马氏不锈钢材料制造，刀柄采用聚碳酸酯制造。

- 2、刃口锋利度应≤1.0N。

- 3、刀片硬度、应不低于450HV0.2

- 4、经环氧乙烷灭菌的产品无菌。

- 5、细菌内毒素≤20EU/件

- 6、外表面粗糙度Ra≤1.0um。

- 7、注册证、产品说明书有一次性使用的文字描述。

- 8、主切刀有Mark线。

- 9、刀头有良好的耐腐蚀性能。

- 10、在15N作用下保持≥8秒不发生松动和脱落。

- 11、提供1.8mm～3.2mm的主切刀口。

- 12、提供1.25mm～2.5mm的隧道刀口。

- 13、提供15°～45°的侧切刀口。

- 14、提供0.55mm～1.15mm，45°折角的矛型刀口。

参数偏离表

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |