一次性使用呼吸过滤器参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与医院现有肺功能检查设备（超声原理）配套使用，用于过滤0.5mm以上微粒。 |  |  |
| 2 | - 过滤组件(含上盖下盖过滤材料） 高度：89±5mm 外径：ϕ 92±5mm 下盖（咬嘴端口）外径：ϕ 29±5mm - 上盖(机械端)内径：ϕ 30±5mm |  |  |
| 3 | - 咬嘴组件 - 高度：54±5mm 上端（患者端口）30±5mm - 下端(连过滤器端)：24±5mm - 内径（连接过滤器口）：ϕ 29±5mm - 外径（长）（患者端口）：ϕ 31±5mm - 外径(宽)（患者端口）：ϕ 21±5mm |  |  |
| 4 | 外观：过滤器、咬嘴壳体外观应整洁，色泽应均匀，应无伤痕、划痕、裂纹、飞边及锋棱。 |  |  |
| 5 | 连接牢固：过滤器在45N静拉力下，上盖不应与下盖分离。 |  |  |
| 6 | 压降：过滤器在流量30L/min、60L/min条件下，过滤器两端压降不应超过0.3kPa、0.5kPa |  |  |
| 7 | 过滤效果：过滤器在空气流量为50mL/min 下，测定1min内对空气中0.5un 以上微粒滤除率应不小于90%。 |  |  |
| 8 | 泄漏速率：过滤器的泄露速率应不超过25mL/min。 |  |  |
| 9 | 顺应性：呼吸过滤器的顺应性不超过3mlL/kPa. |  |  |