自动上车担架招标参数表

| 序号 | 参数名称 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 | YY/T1638.1-2019 具备医疗器械注册证及检验报告 |  |  |
| 2 | 外形尺寸 | 高位：≥1900mm×550mm×850mm； 低位：≥1900mm×550mm×300mm |  |  |
| 3 | 自重 | ≤45kg |  |  |
| 4 | 额定承重 | ≥180kg |  |  |
| 5 | 上车高度 | 60–62cm |  |  |
| 6 | 主体材质 | 高强度航空铝合金。 |  |  |
| 7 | 结构设计 | 多点防侧翻，安全稳定 |  |  |
| 8 | 高度调节 | 整体高度≥4档调节，支持CPR操作 |  |  |
| 9 | 靠背调节 | 0-75°可调，助力患者半坐卧位。 |  |  |
| 10 | 分离功能 | 担架面可分离，可独立使用 |  |  |
| 11 | 体位调节 | 靠背角度可调、膝部角度可调 |  |  |
| 12 | 输液架 | 可伸缩、可拆卸，最高调节长度75cm |  |  |
| 13 | 护栏 | 可折叠/升降护栏，高度≥150mm，两侧扶手承重≥50Kg |  |  |
| 14 | 行走轮 | 弹性宽轮胎，前轮为固定轮，后轮万向带配刹车装置，轮子直径≥150mm。 |  |  |
| 15 | 床垫和担架面 | 床垫厚度≥50mm担架面防水、抗菌、阻燃、易消毒、防渗漏、耐磨、高频无缝焊接。 |  |  |
| 16 | 操作方式 | 前后拉杆操控，单人可完成上下车操作 |  |  |
| 17 | 固定装置 | 配备专用锁定接口，行走中固定牢固、防晃动、防脱落，配备担架平台或与救护车现有担架平台适配。 |  |  |
| 18 | 质保期 | 3年 |  |  |