招标参数包1

| 产品名称 | 产品技术参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用避光延长管 | 1、用于配套微量注射泵、输液泵及常规输液器具，用于人体静脉光敏性药物输注、输液管路加长延伸使用 2、产品整体结构完整，主要由管路、内外圆锥接头、密封护帽组成。 3、环氧乙烷灭菌，一次性使用，无菌、无热原；长度≥1500mm ，可满足临床常规输液、床旁加长管路、微量泵远距离输注等多种场景。 4、管路具备专业避光功能，有效避光波长范围为290nm-450nm，可精准阻隔紫外线及短波可见光，有效防止光敏性药物氧化、分解、失效。 | 急诊重症、神经外、重症 |
| 微量泵延长管 | - 用途：与微量注射泵配套使用，用于人体微量药液输注，加长输液管路；一次性使用，环氧乙烷灭菌。 - 产品由内圆锥鲁尔接头、外圆锥鲁尔-锁接头、管路、止流夹、护帽组成。 - 规格长度1000mm、1200mm、1500mm；提供普通型、压力型。 - 管路主体：医用 PVC，符合 GB15593 标准，无细胞毒性、无皮肤刺激、无致敏、溶血合格、无急性全身毒性。 | 神经外、胸外、介入中心、神经内一 |
| 一次性使用硅橡胶引流球、管 | - 用途：供手术室收集和储存术后创面、体腔引流液使用，一次性使用，环氧乙烷灭菌。 - 产品由硅胶引流球、硅胶引流管组成；引流管结构包含阀门式、锥形式两种接头型式，可单独引流管、可引流球 + 引流管配套供货。 - 引流球规格100ml、200ml，带容量刻度；引流管规格F8-F40 多 Fr 规格，长度≥800mm，远端带侧孔。 - 材质：医用硅胶；阀门式单向防逆流；球体负压不漏气，连接牢固不脱开。 | 手术室 |
| 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | - 用途：用于引流尿液、积血、碎石残渣，也可用于脓腔、体腔积液引流，一次性使用，环氧乙烷灭菌。 - 产品由梅花头（菌状 / 蘑菇头）头端、管身、排液接头三部分组成；全规格；梅花头多瓣分流开孔，增大引流面积，降低血凝块、组织碎屑堵管风险；接头可适配标准引流袋 / 引流球接口。 - 材质：医用乳胶 / 医用硅橡胶均可；生物相容性符合相关标准，无细胞毒性、无皮肤刺激、无致敏、溶血合格。 - 管体性能：管壁柔韧，抗弯折、不易瘪管堵管；内外表面光滑，无气泡、裂纹、杂质；梅花头与管身一体成型或牢固粘接，无开裂、无脱落。 | 手术室 |
| 压舌板 | - 用途：临床口腔、咽喉检查时压低舌部，一次性使用，环氧乙烷灭菌。 - 产品为长条薄板，两端圆弧倒角，无锐边；材质可选木质（桦木）/ 竹质；单片独立无菌包装。 - 规格：150mm×17mm×1.5mm（成人常用）；可兼容 140mm×16mm 儿童规格。 - 材料：优质桦木 / 竹材；无腐朽、霉变，无异味；单节疤节点≤2 处，无贯穿裂纹。 两面打磨光滑，无毛刺、飞边、锐棱、污渍、裂纹，两端圆角圆滑，避免划伤口腔黏膜。 | 疼痛科、医务科、影像科 |

- 注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。走威高配送。本项目打包采购，以上产品必须全部响应，响应不全者取消投标资格。

低温等离子指示物、标签参数包2

| 产品名称 | 产品技术参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 过氧化氢等离子灭菌化学指示物 | - 用途：用于过氧化氢低温等离子灭菌包外过程监测，可打印机打印、灭菌后可留存归档记录。 - 适用灭菌方式：过氧化氢低温等离子（VH₂O₂）灭菌循环，适配LK/MJQ-100低温等离子灭菌设备。 - 基材：专用耐等离子薄膜基材，禁止普通纸张基材，不吸附过氧化氢气体，不干扰灭菌穿透，无纸屑脱落风险。 - 指示油墨：无铅、无有毒重金属，不迁移、不析出，不污染灭菌器械与包装，提供油墨安全检测证明。 - 包装规格：条装，原厂标准规格；外包装避光保护，避免光照提前触发变色。 | 手术室 |
| 过氧化氢等离子灭菌化学指示标签 | - 专用于过氧化氢（H₂O₂）低温等离子灭菌循环，适配白象PS120低温等离子灭菌设备。 - 双面背胶易撕副联设计；一部分粘贴灭菌包，副联撕下用于纸质归档留存灭菌记录，带模切分离线，无需剪刀裁切。 - 基材材质：非吸收性薄膜基材，禁止普通纸质基材；不吸附过氧化氢气体，不干扰灭菌穿透，无纸屑脱落风险，耐等离子环境不脆化起泡。 - 指示油墨：无铅、无有毒重金属；油墨不迁移、不析出，不污染器械与灭菌包装；可提供油墨安全检测佐证材料。 - 包装形式：卷装，原厂标准卷；外包装避光保护，防止光照提前触发指示油墨变色 | 手术室 |

- 注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。走威高配送。本项目打包采购，以上产品必须全部响应，响应不全者取消投标资格。

招标参数包3

| 产品名称 | 产品技术参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 医用转移垫 | - 用于危重病人位置移动、过床转运，减少转运二次损伤。 - 标准型：滑移垫 + 加固拉手;规格：85cm×190cm，适配转运床、手术床等。 - 结构：垫体四周配置高强度织带拉手，拉手伸出垫体≥10cm；拉手嵌入式加固缝合，无散线、脱线；可实现多人提拉搬运，也可滑移过床。 - 垫体基材为 SMS 无纺布，无纺布克重≥30g/㎡；纵向断裂强力≥17N，横向断裂强力≥13N，不易撕裂。 | 急诊科 |
| 内套管切开插管及附件 | - 1、用途：气管切开术后建立人工通气气道，普通型（可拆内套管），一次性使用，环氧乙烷灭菌。 - 2、组成：导丝、扩张器、外套管 + 可拆式内套管 + 插管芯 + 固定翼（颈板）+15mm 标准呼吸机接头 + 固定系带。 - 3、规格：普通型 7.0、8.0（公称内径 7.0mm、8.0mm），注册证规格必须覆盖上述两个内径规格。 - 4、外套管、内套管：医用 PVC，符合 GB 15593；生物相容性合格，无细胞毒性、无皮肤刺激、无致敏、溶血合格；插管芯、接头：聚丙烯 PP；固定翼、系带 PE 材质。 | 重症监护室、神经外、急诊重症 |

- 注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。走威高配送。本项目非打包采购，可部分响应。